...........................................................

Pieczęć Wykonawcy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU LEASINGU OPERACYJNEGO WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

(opis przedmiotu zamówienia)

Przedmiot: Laser medyczny CO2 do zastosowań zabiegowych - 1 sztuka

Producent/Firma:  ….…………………..………….........................................................

(proszę podać)

Urządzenie typ:     .…………………………..……….....................................................

(proszę podać)

Rok produkcji:      ………………      Numer katalogowy:    ……………………

(proszę podać)                                            (proszę podać)

w konfiguracji jak poniżej:

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | WYMAGANE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Laser endowaginalny ginekologiczny CO2 do zastosowania we wszystkich specjalizacjach zabiegowych, ze szczególnym wskazaniem na ginekologię | TAK |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |
| 3. | Wysokość lasera (z ramieniem): nie większa niż 1610 mm +/- 5% | TAK |
| 4. | Zasilanie: 200~240 VAC, 50-60 Hz | TAK |
| 5. | Ramię: 7-przegubowe, | TAK |
| 6. | Promień pilotujący: 3.5mW, 650nm red diode laser +/- 5% | TAK |
| 7. | System chłodzenia: powietrze | TAK |
| 8. | Długość fali: 10600nm +/- 5% | TAK |
| 9. | Maksymalna ciągła moc lasera: min. 30W +/- 5% | TAK |
| 10. | Typ lasera: RF Driver type (metalowe źródło) | TAK |
| 11. | Rozmiar plamki: nie większa niż 70 µm +/- 5% | TAK |
| 12. | Głowica frakcyjna do skóry: typu STAMP z matrycą 49 punktów | TAK |
| 13. | Głowica chirurgiczna f = 100 mm | TAK |
| 14. | Głowica endowaginalna nieablacyjna: 360o | TAK |
| 15. | Głowica endowaginalna ablacyjna: matryca 49 punktów typu STAMP | TAK |
| 16. | Ewakuator dymu zabiegowego: - wymiary urządzenia – nie większe niż 152 x 279 x 394 +/- 5% (wysokość x szerokość x głębokość) - masa urządzenia – max 4,5 kg +/- 5% - czas pracy filtra – do 35 godz. +/- 5% - poziom hałasu – max 55dB +/- 5% | TAK |

Oświadczam, że oferowane w przetargu urządzenie jest fabrycznie nowe, kompletne i po zamontowaniu będzie gotowe do użytkowania bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji. Niespełnienie choćby jednego z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………………                                               .………………………………………….……………………………

(miejscowość, data)			                                 (czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna upoważnionych

przedstawicieli Wykonawcy)