Formularz asortymentowo - cenowy

NAZWA FIRMY ………………………………….                      PAKIET 1  - Załącznik nr 1

ADRES ………………………………………………

Telefon ………………………., fax………………… , mail…………………………..

1.Ssak elektryczny – 1 sztuka

24 miesięczna gwarancja

Producent:  …………………………………………………., Nazwa i typ: ……………………………………………………

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa próżniowa bezolejowa, tłokowa | TAK |  |
| 2 | Obudowa z tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia mechaniczne | TAK |  |
| 3 | Poziom podciśnienia maksymalny min. 82 kPa -0,082 MPa | TAK, podać |  |
| 4 | Ustawianie poziomu podciśnienia za pomocą zaworu iglicowego | TAK |  |
| 5 | Zawór bezpieczeństwa chroniący przed nadmiernym ssaniem w pokrywie butli | TAK |  |
| 6 | Możliwość obsługi za pomocą sterownika nożnego – opcja do rozbudowy | TAK |  |
| 7 | Filtr antybakteryjny, hydrofobowy zabezpieczający przed zalaniem pompy, wciskany z obu stron do węży ssących | TAK |  |
| 8 | Zbiorniki z poliwęglanu o pojemności 1 litr – 2 sztuki Jeden zbiornik mocowany na obudowie ssaka, drugi zbiornik na szynie wózka | TAK, podać |  |
| 9 | Przewód silikonowy pacjenta 1,5 metra | TAK |  |
| 10 | Zasilanie 230 V 50/60 Hz | TAK |  |
| 11 | Wydajność maksymalna min. 28 l / min powietrza | TAK, podać |  |
| 12 | Możliwość wyposażenia ssaka w zbiorniki 2 litrowe z metalowymi pokrywami przystosowane do systemu wkładów jednorazowych | TAK, podać |  |
| 13 | Głośność do 45dB | TAK |  |

2.Podoskop podświetlany – 2 sztuki

24 miesięczna gwarancja

Producent:  …………………………………………………., Nazwa i typ: ……………………………………………………

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podoskop podświetlany posiadający lustro oraz wbudowaną kamerę Full HD do wykonania zdjęcia/filmu podeszwowej strony stóp | TAK |  |
| 2 | Kamera Full HD umożliwia zrobienie zdjęcia lub nakręcenie sekwencji filmowej (np. podczas wykonywania przysiadu). | TAK, podać |  |
| 3 | Rejestracja sekwencji ruchowych umożliwiająca zarchiwizowanie do 30 klatek na sekundę. | TAK |  |
| 4 | Urządzenie z oryginalnym oprogramowaniem do archiwizacji zdjęcia/filmu z przeprowadzonego badania stóp, istnieje możliwość wykonania zdjęć śladów stóp, | TAK |  |
| 5 | Archiwizacja badanych pacjentów. | TAK, podać |  |
| 6 | Ocena kształtu stopy, obecności zgrubień na skórze, odcisków | TAK, podać |  |
| 7 | Górna powierzchnia wykonana z przezroczystej płyty z poliwęglanu, obciążenie do 150 kg | TAK |  |
| 8 | Dolna część obudowy wykonana z kształtek aluminiowych | TAK |  |
| 9 | Lustro, w którym można określić podłoże badanej stopy oraz zamontowana jest kamera Full HD | TAK, podać |  |
| 10 | Efekt świetlny uzyskiwany diodami kolorowymi LED o bezpiecznym napięciu 12 volt | TAK, podać |  |
| 11 | Wymiary maksymalne: 30 cm x 50 cm x 40 cm | TAK, podać |  |
| 12 | Waga do 10 kg | TAK, podać |  |

3.Lampa laryngologiczna – 1 sztuka

24 miesięczna gwarancja

Producent:  …………………………………………………., Nazwa i typ: ……………………………………………………

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa laryngologiczna typu Clar | TAK |  |
| 2 | Lampa ze światłem diodowym | TAK, podać |  |
| 3 | Zasilana z akumulatorków ładowanych za pomocą ładowarki sieciowej | TAK |  |
| 4 | 4 akumulatorki AAA | TAK |  |
| 5 | Zintegrowane gniazdo ładowarki w pojemniku akumulatorów | TAK, podać |  |
| 6 | Odłączenie zasilania diody LED po podłączeniu ładowarki | TAK, podać |  |
| 7 | Opaska czołowa z mocowaniem głowicy za pomocą aluminiowego pokrętła | TAK |  |
| 8 | Regulowana wielkość pola zabiegowego przez uchwyt diody na lusterku | TAK |  |
| 9 | Biała dioda LED 1W , temp. Barwowa 4000 K | TAK, podać |  |
| 10 | Natężenie światła minimalne: - 11600 lux dla odległości 40 cm - 30000 lux dla odległości 20 cm | TAK, podać |  |
| 11 | Czas pracy ok. 90 minut dla w pełni naładowanych akumulatorów | TAK, podać |  |
| 12 | Lusterko 55 mm | TAK, podać |  |
| 13 | Waga maksymalna 260 g z akumulatorkami | Tak, podać |  |

4.Kozetka diagnostyczna z regulacją elektryczną (stół elektryczny)  – 2 sztuki

24 miesięczna gwarancja

Producent:  …………………………………………………., Nazwa i typ: ……………………………………………………

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kozetka do badań pacjentów i innych zabiegów medycznych | TAK |  |
| 2 | Regulacja wysokości za pomocą pilota ręcznego | TAK, podać |  |
| 3 | Regulacja wysokości siłownikiem elektrycznym umieszczonym na podwoziu kozetki pod leżyskiem | TAK |  |
| 4 | Konstrukcja stołu z prostopadłą regulacją wysokości bez przemieszczania wzdłużnego leżyska | TAK |  |
| 5 | Leżysko dwuczęściowe z regulowanym zagłówkiem | TAK, podać |  |
| 6 | Podgłówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej | TAK, podać |  |
| 7 | Szerokość leżyska 70 cm | TAK |  |
| 8 | Wysokość leżyska regulowana w zakresie minimum 46 do 95 cm | TAK |  |
| 9 | Długość całkowita min. 200 cm | TAK |  |
| 10 | Obciążenie dopuszczalne minimum 150 kg | TAK |  |
| 11 | Wieszak na podkłady ochronne mocowany w części nożnej kozetki | TAK |  |

5.Lustro z siatka 1 skrzydłowe do badania i korekcji wad postawy  – 3 sztuki

24 miesięczna gwarancja

Producent:  …………………………………………………., Nazwa i typ: ……………………………………………………

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wysokość całkowita: 190 cm | TAK |  |
| 2 | Szerokość całkowita: 75 cm | TAK, podać |  |
| 3 | Wysokość tafli: 160 cm | TAK |  |
| 4 | Szerokość tafli: 70 cm | TAK |  |
| 5 | Oczko siatki: 20x17 cm | TAK, podać |  |
| 6 | Rama lustra malowana proszkowo w kolorze białym | TAK, podać |  |
| 7 | Lustro na podwoziu jezdnym na 4 kołach, 2 koła z hamulcami | TAK |  |

6.Autoklaw / sterylizator z wbudowaną drukarką  – 1 sztuka

24 miesięczna gwarancja

Producent:  …………………………………………………., Nazwa i typ: ……………………………………………………

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autoklaw klasy B do sterylizacji nasyconą parą wodną opakowanych i nieopakowanych narzędzi medycznych gładkich i wydrążonych (typ A i B), porowatych materiałów (bawełna), szkła i gumy. | TAK |  |
| 2 | Próżnia wstępna wytwarzana pompą próżniową | TAK, podać |  |
| 3 | Suszenie przy pomocy pompy próżniowej | TAK, podać |  |
| 4 | Filtr bakteriologiczny zasysanego do komory powietrza | TAK |  |
| 5 | Wymiary zewnętrzne max. 450 x 450 x 650 mm | TAK |  |
| 6 | Głośność do 50dB | TAK |  |
| 7 | Komora sterylizacyjna ze stali nierdzewnej | TAK, podać |  |
| 8 | Program sterylizacji, w temp. 121 oC | TAK, podać |  |
| 9 | Program sterylizacji, w temp. 134 oC | TAK, podać |  |
| 10 | Posiada testy szczelności i stopnia penetracji pary (Bowie&Dick Test) | TAK |  |
| 11 | Praca autoklawu w ruchu ciągłym bez konieczności zachowania przerw między procesami | TAK, podać |  |
| 12 | Pojemność komory 18 litrów | TAK, podać |  |
| 13 | Wymiary komory min. 250x340mm | Tak, podać |  |
| 14 | Wewnętrzne zbiorniki wody z możliwością łatwego dostępu i czyszczenia – otwierana pokrywa | TAK, podać |  |
| 15 | Pojemność zbiornika na wodę 4 l. | TAK |  |
| 16 | Drukarka wbudowana w autoklaw tego samego producenta | TAK |  |
| 17 | Dokładność wyświetlacza temperatury 0,1C | TAK |  |
| 18 | Zużycie wody na cykl 600 ml | TAK |  |
| 19 | Dokładność wyświetlacza ciśnienia 1kPa | TAK |  |
| 20 | Zabezpieczenie przed przegraniem i zbyt wysokim ciśnieniem | TAK |  |
| 21 | Wytwornica pary (generator) – para wytwarzana na zewnątrz kotła autoklawu, w zewnętrznej wytwornicy pary, krótszy czas cyklu | TAK |  |
| 22 | wyświetlacz ciekłokrystaliczny - tylko 3 przyciski do obsługi | TAK |  |
| 23 | specjalny separator, aby wyeliminować dostanie się wody do pompy | TAK |  |
| 24 | System Process Controller- informowanie użytkownika w czasie rzeczywistym o przebiegu procesu: temperatura, ciśnienie i czasu podczas wszystkich faz wybranego programu zgodnie z normą EN 13060 - system kontroli poprawności procesu | TAK |  |
| 25 | elektro-magnetyczny zamek drzwi, zabezpieczający przed przypadkowym otworzeniem drzwi komory | TAK |  |
| 26 | pamięć ostatnich 40 cykli | TAK |  |
| 27 | cykle testowe: Vacum Test, Helix Test, B&D Test | TAK |  |
| 28 | 4 tacki perforowane + stojak w standardzie | TAK |  |
| 29 | Informacja na wyświetlaczu kiedy: wyczyścić kocioł, wymienić uszczelkę drzwi, filtr bakteriologiczny, kiedy wyczyścić zbiorniki na wodę czy kiedy przeprowadzić przegląd techniczny | TAK |  |

Poz.1Cena j. netto……………………………….VAT%  …………….Cena brutto  ………………

Poz.2Cena j. netto……………………………….VAT %................Cena brutto…………………

Poz.3Cena j. netto……………………………….VAT %................Cena brutto…………………

Poz.4Cena j. netto……………………………….VAT %................Cena brutto…………………

Poz.5Cena j. netto……………………………….VAT %................Cena brutto………………… Poz.6Cena j. netto……………………………….VAT %................Cena brutto…………………

Wartość netto za całe zamówienie …………………………………………………………….

Wartość brutto za całe zamówienie ………………………………………………………………

Słownie brutto…………………………………………………………………………………………

Termin dostawy max 21 dni od podpisania umowy ,termin krótszy……………dni

Termin płatności 21 dni . Akceptujemy postanowienia zawarte w SIWZ

i wzorze umowy . Cena zawiera wszelkie koszty wymaganych przez producenta przeglądów  i napraw sprzętu w okresie gwarancyjnym, dostawy , instalacji , szkolenia .

Podpis osoby upoważnionej