Formularz asortymentowo - cenowy

NAZWA FIRMY ………………………………….                      PAKIET 2  - Załącznik nr 5

ADRES ………………………………………………

Telefon ………………………., fax………………… , mail…………………………..

1.Soczewka Volka – 1 sztuka

24 miesięczna gwarancja

Producent:  …………………………………………………., Nazwa i typ: ……………………………………………………

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewka diagnostyczna bezkontaktowa | TAK |  |
| 2 | Zakres kątowy min. 81/91 stopni | TAK, podać |  |
| 3 | Powiększenie obrazu 0,93x | TAK |  |
| 4 | Dystans roboczy 8mm | TAK |  |
| 5 | Podwójna powłoka asferyczna | TAK, podać |  |

2.Fotel ginekologiczny – 1 sztuka

24 miesięczna gwarancja

Producent:  …………………………………………………., Nazwa i typ: ……………………………………………………

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotel 3 segmentowy składający się z segmentu głowy, pleców, segmentu siedziska z możliwością dołączenia 4 segmentu nożnego dla uzyskania pozycji leżanki. | TAK |  |
| 2 | Bezszwowe materace segmentów fotela wykonane z materiału odpornego na promienie UV oraz środki dezynfekcyjne | TAK, podać |  |
| 3 | Podstawa, kolumna zabezpieczona tworzywową, gładką osłoną w kolorze białym , gwarantująca brak przestrzeni zamkniętych i trudno dostępnych, oraz łatwość i szybkość dezynfekcji. Podstawa, kolumna oraz spodnie części segmentów fotela obudowane łatwą w utrzymaniu czystości obudową z tworzywa sztucznego w kolorze białym | TAK |  |
| 4 | Zintegrowany uchwyt na ręczniki | TAK |  |
| 5 | jednorazowe w rolce za segmentem pleców , zawieszany możliwy do szybkiego demontażu. Możliwość poprowadzenia podkładu papierowego w rolce między segmentem pleców i głowy oraz między segmentem siedziska i segmentu pleców | TAK, podać |  |
| 6 | Podpory pod ręce pacjenta z tworzywa sztucznego w kolorze białym 1 para | TAK, podać |  |
| 7 | Wyposażony w uchylną owalną miskę kwasoodporną z możliwością demontażu szt 1 | TAK |  |
| 8 | Schodek pacjenta nasuwany na podstawę fotela pokryty białą obudową z tworzywa sztucznego. Schodek z możliwością demontażu; | TAK |  |
| 9 | Podpórki podudzia typu Goepela w kolorystyce blatów fotela | TAK, podać |  |
| 10 | Stacjonarna podstawa fotela wyposażona w stopki z możliwością wypoziomowania | TAK, podać |  |
| 11 | Bezpieczne obciążenie min 150 kg. | TAK, podać |  |
| 12 | Szerokość leża i oparcia pleców 620 mm | TAK, podać |  |
| 13 | Długość 3 segmentowej powierzchni roboczej w pozycji leża 1320mm | TAK, podać |  |
| 14 | Długość x szerokość podstawy fotela 900x600mm | TAK, podać |  |
| 15 | Elektromechaniczna regulacja wysokości fotela w zakresie 640-940mm sterowanie za pomocą przycisków wbudowanych w podstawę fotela | TAK, podać |  |
| 16 | Elektromechaniczna regulacja segmentu plecowego 0-80o sterowanie za pomocą przycisków wbudowanych w podstawę fotela | TAK, podać |  |
| 17 | Stała pozycja segmentu siedzenia | TAK |  |
| 18 | Stała pozycja segmenty głowy 25o | TAK |  |
| 19 | Na wyposażeniu fotela osadzana na sztycy podpórek podudzia zintegrowana lampa Led z oddzielnym zasilaczem sieciowym szt 1 | TAK |  |

3.Lampa zabiegowa stojąca – 1 sztuka

24 miesięczna gwarancja

Producent:  …………………………………………………., Nazwa i typ: ……………………………………………………

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa zabiegowa – źródło światła w technologii LED (diodowa) | TAK |  |
| 2 | Lampa wykorzystująca wyłącznie diody białe, nie dopuszcza się lampy wykorzystującej diody o innej barwie niż biała | TAK |  |
| 3 | Czasza lampy umieszczona ramionach uchylnych pozwalających na łatwe i precyzyjne ustawienie odpowiedniej pozycji czaszy. Lampa po ustawieniu w danej pozycji pozostaje w niej bez konieczności dokręcania, zaciskania lub innych czynności utwardzających ramiona. | TAK, podać |  |
| 4 | Ramiona lampy nie posiadające zacisków lub pokręteł koniecznych do dokręcania przez użytkownika w celu pozycjonowania lampy. | TAK, podać |  |
| 5 | Lampa wyposażona w 8 do 10 diod | TAK |  |
| 6 | Współczynnik odwzorowania barw Ra min. 95 | TAK |  |
| 7 | Natężenie oświetlenia min. 50 000 lx w odległości 100 cm. | TAK, podać |  |
| 8 | Możliwość regulacji temperatury barwowej w zakresie 4000 °K - 4500 °K | TAK, podać |  |
| 9 | Żywotność źródła światła min. 60 000h | TAK, podać |  |
| 10 | Wielkość plamy świetlnej przy odległości 100 cm min. 260 mm | TAK, podać |  |
| 11 | Możliwość regulacji natężenia światła w zakresie min. 20% - 100%. Regulacja za pomocą przycisków na obwodzie czaszy lampy | TAK, podać |  |
| 12 | Głębokość oświetlenia L1+L2 20% min 180 cm. | TAK, podać |  |
| 13 | Funkcja światła rozproszonego uzyskiwania za pomocą 1 niezależnego przycisku. | TAK, podać |  |
| 14 | Panel sterowania lampą umieszczony na czaszy. | TAK, podać |  |
| 15 | Przyrost temperatury w obszarze zabiegowym max 1°C | TAK |  |
| 16 | Średnica czaszy lampy maks. 220 mm | TAK |  |
| 17 | Lampa wyposażona w uchwyt do pozycjonowania lampy z możliwością sterylizacji wkręcany. | TAK |  |
| 18 | Pobór mocy max 20 W | TAK |  |
| 19 | Waga lampy maksymalnie 20 kg wraz ze statywem jezdnym | TAK |  |

4.Dioptromierz komputerowy – 1 sztuka

Producent:  …………………………………………………., Nazwa i typ: ……………………………………………………

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat służący do badania refrakcji szkieł okularowych i soczewek | TAK |  |
| 2 | Sfera -25D ~ +25D (krok 0,01/0,12/0,25D) | TAK, podać |  |
| 3 | Cylinder 0 ~ +/- 10D (krok 0,01/0,12/0,25D) | TAK, podać |  |
| 4 | Kąt osi: 0 ~ 180o |  |  |
| 5 | Pryzmy 0 ~ 10 |  |  |
| 6 | Addycja 0 ~ ± 10D (krok 0,01/0,12/0,25D) |  |  |
| 7 | Maksymalna średnica mierzonej soczewki 100mm | TAK, podać |  |
| 8 | Oznaczenie cylindra +, -, +/- | TAK |  |
| 9 | Długość fali 525nm (zielony) | TAK, podać |  |
| 10 | Soczewki kontaktowe twarde i miękkie | TAK |  |
| 11 | Liczba Abbego – bark konieczności regulacji (możliwa regulacja manualna) | TAK |  |
| 12 | Ekran min. 5,7 cala TFT VGA (640 px x 480 px) kolorowy LCD | TAK, podać |  |
| 13 | Możliwość odchylania ekranu max 80 stopni | TAK, podać |  |
| 14 | Ekran zlokalizowany w dolnej części urządzenia | Tak |  |
| 15 | Funkcja automemory dla punktu bliży i dali | TAK, podać |  |
| 16 | Automatyczne rozpoznawanie soczewek progresywnych | TAK |  |
| 17 | Drukarka termiczna | TAK |  |
| 18 | Zasilanie: 240V; 50/60Hz, 40VA | TAK |  |
| 19 | Waga max. 4,5kg | TAK |  |
| 20 | Wyjścia: RS-232C | TAK |  |

Poz.1Cena j. netto……………………………….VAT%  …………….Cena brutto  ………………

Poz.2Cena j. netto……………………………….VAT %................Cena brutto…………………

Poz.3Cena j. netto……………………………….VAT %................Cena brutto…………………

Poz.4Cena j. netto……………………………….VAT %................Cena brutto…………………

Wartość netto za całe zamówienie …………………………………………………………….

Wartość brutto za całe zamówienie ………………………………………………………………

Słownie brutto…………………………………………………………………………………………

Termin dostawy max 21 dni od podpisania umowy ,termin krótszy……………dni

Termin płatności 21 dni ,Akceptujemy postanowienia zawarte w SIWZ

i wzorze umowy . Cena zawiera wszelkie koszty wymaganych przez producenta przeglądów  i napraw sprzętu w okresie gwarancyjnym, dostawy , instalacji , szkolenia .

Podpis osoby upoważnionej