Załącznik nr 8 do SIWZ po zmianach

Aparat cyfrowy RTG-1szt./Charakterystyka techniczna wraz z oceną punktową.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametrów technicznych | Wymagane minimalne wartości parametrów technicznych | Parametry i wartości oferowane podać | Punktacja |
| A | WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |  |
| 1 | Aparat wyprodukowany w 2014roku, fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy | Tak |  |  |
| 2 | Producent, nazwa aparatu | Podać |  |  |
| 3 | Aparat RTG, tj. generator, lampa rentgenowska, stół kostny, stojak do zdjęć odległościowych wyprodukowane przez tego samego producenta, objęte jednym certyfikatem zgodności CE | TAK/ NIE |  | TAK- 20 pkt. NIE- 0 pkt. |
| 4 | Certyfikaty CE i deklaracja zgodności na aparat /wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |
| 5 | Przeprowadzenie następujących szkoleń z zakresu obsługi urządzeń: -bezpośrednio po montażu tzw. Szkolenie wstępne w siedzibie zamawiającego-1 dzień x5h - szkolenia z obsługi dla całego personelu medycznego tj. 10 osób (2 lekarzy, 7 techników oraz 1 administrator systemu inf.) po uzyskaniu wszelkich zezwoleń na uruchomienie pracowni w wymiarze 5 dni roboczych (pn-pt) w ilości 5 godzin dziennie. - szkolenia uzupełniające po dwóch miesiącach od szkolenia z obsługi dla całego personelu w celu wyjaśnienia powstałych wątpliwości, które pojawiły się w trakcie użytkowania aparatów w wymiarze 10 godzin roboczych przez okres 10 godzin roboczych przez okres dwóch dni. Po przeprowadzonych szkoleniach wydanie certyfikatów imiennych dla wszystkich osób przeszkolonych. | Tak |  |  |
| 6 | Instrukcje obsługi w języku polskim dla oferowanego przedmiotu zamowienia 2 kpl. wraz z dostawą w formie papierowej i na nośniku elektronicznym. Wymagane jest menu dla przedmiotu zamówienia w języku polskim | Tak |  |  |
| 7 | Wykonanie testów akceptacyjnych dla oferowanego urządzenia na koszt wykonawcy | Tak |  |  |
| 8 | Pełna współpraca przy pracach remontowych oraz instalacja wszystkich urządzeń na koszt wykonawcy | Tak |  |  |
| 9 | Wykonanie projektu osłon radiologicznych na koszt wykonawcy | Tak |  |  |

| B | GENERATOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generator typu HF | Tak |  |  |
| 2 | Moc generatora | ≥ 65 kW, podać |  |  |
| 3 | Zakres napięć | ≥ 40 – 150 kV, podać |  |  |
| 4 | Zakres mAs | min. mAs ≤ 0,5 mAs, podać |  |  |
|  |  | max. mAs ≥ 800 mAs, podać |  |  |
| 5 | Zakres prądów | min. mA ≤ 20 mA, podać |  |  |
|  |  | max. mA ≥ 625 mA, podać |  |  |
| 6 | Najkrótszy czas ekspozycji | ≤ 1 ms podać |  |  |
| 7 | Automatyka zdjęciowa (AEC) z możliwością jej wyłączenia i pracy z ręcznym doborem parametrów ekspozycji | Tak |  |  |
| 8 | Programy anatomiczne z synchronizacją nastaw anatomicznych z systemem AEC | ≥ 500 programów, podać |  |  |
| 9 | Zasilanie | 3x400V / 50 Hz |  |  |

ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG

| C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej | ≥ +/- 125°, podać |  |  |
| 2 | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej | ≥ +/- 180°, podać |  |  |
| 3 | Zakres ruchu pionowego kolumny | ≥ 141 cm , podać |  |  |
| 4 | Zakres ruchu wzdłużnego | ≥ 340 cm, podać |  |  |
| 5 | Zakres ruchu poprzecznego | ≥ 150 cm, podać |  |  |
| 6 | Cyfrowy wyświetlacz LCD z informacją o parametrach: kąt lampy, SID, filtr, typ badania, kolimacja | Tak |  |  |
| 7 | Automatyczna i ręczna kolimacja | Tak |  |  |

LAMPA RTG

| D |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ogniska lampy | ≤ 0,6/1,2 mm, podać |  |  |
| 2 | Pojemność cieplna anody | ≥ 300 kHU, podać |  |  |
| 3 | Pojemność cieplna lampy | ≥ 1,3 MHU, podać |  | ≥ 1,7 MHU 20 pkt. < 1,7 MHU 0 pkt. |
| 4 | Prędkość wirowania anody | ≥ 8000 obr/min |  |  |
| 5 | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 100 kHU/min, podać |  |  |
| 6 | Moc ogniska małego | ≥30 kW, podać |  |  |
| 7 | Moc ogniska dużego | ≥ 70 kW, podać |  | ≥ 100 kW- 20 pkt. <100 kW- 0 pkt. |
| 8 | Automatyka zabezpieczająca lampę przed przegrzaniem | Tak |  |  |
| 9 | Filtracja własna | ≥ 2 mm Al., podać |  |  |
| 10 | Filtry dodatkowe | ≥3, podać |  |  |
| 11 | Laserowy wskaźnik centrowania | TAK |  |  |
| 12 | Zintegrowany z kolimatorem wbudowany miernik dawki promieniowania | TAK |  |  |

JEDEN DETEKTOR CYFORWY NA STAŁE WBUDOWANY W RUCHOMYM STATYWIE LUD DWA DETEKTORY (W STOLE-bezprzewodowy, W STOJAKU- zabudowany-stały)

| F |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minimalny rozmiar detektora CsI na stale zabudowanego w statywie | 43 x 43 cm +_ 1cm |  |  |
| 2 | Minimalny rozmiar detektora CsI bezprzewodowego | 35 x 43 cm +_ 1cm |  |  |
| 3 | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (mln) | ≥ 8,0 Mp dla detektora sta łego ≥ 7,0 Mp dla detektora bezprzewodowego podać |  |  |
| 4 | Rozmiar piksela | ≤ 150 µm, podać |  |  |
| 5 | Głębokość akwizycji | ≥ 14 bit, podać |  | ≥16 bit – 10 Pkt <16 bit – 0 pkt |
| 6 | DQE dla 1,0 Lp/mm | ≥ 44 %, podać |  | ≥50 % – 5 Pkt 49-45 – 2 pkt ≤ 44 – 0 pkt |
| 7 | Rozdzielczość obrazowa | ≥ 3,3 lp/mm, podać |  |  |
| 8 | Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa dla zabudowanego detektora dla wymaganych ekspozycji bez wykorzystywania kratki przeciwrozproszeniowej | Tak |  |  |
| 8 | Oscylacyjna kratka przeciwrozproszeniowa nie wymagająca późniejszego procesu usuwania jej z obrazu rtg za pomocą specjalistycznego oprogramowania | TAK/ NIE |  | TAK- 20 pkt. NIE- 0 pkt. |

STÓŁ PACJENTA NA STAŁE MOCOWANY DO PODŁOGI

| G |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Długość obszaru przenikalnego dla promieniowania rentgenowskiego | ≥ 200 cm |  |  |
| 2 | Maksymalne obciążenie stołu ( ciężar pacjenta ) możliwe do wykonania ekspozycji | ≥ 200 kg podać |  |  |
| 3 | Zmotoryzowany zakres ruchu pionowego | ≥ 25 cm podać |  | ≥ 40 cm- 10 pkt. < 40 cm- 0 pkt. |
| 4 | Minimalna odległość blatu od podłogi | ≤ 55 cm podać |  |  |
| 5 | Maksymalna wysokość blatu od podłogi | ≥86 cm podać |  |  |
| 6 | Ekwiwalent Al. płyty pacjenta przy 100 kV | ≤ 1,4 mm Al. podać |  |  |
| 7 | Długość płyty pacjenta | ≥ 216 cm podać |  |  |
| 8 | Szerokość płyty pacjenta | ≥ 75 cm podać |  |  |
| 9 | Pływająca płyta pacjenta | Tak |  |  |
| 10 | Przesuw wzdłużny blatu | ≥ 38 cm podać |  |  |
| 11 | Przesuw poprzeczny blatu | ≥ 26 cm podać |  |  |
| 12 | Przyciski nożne do ruchu stołu | Tak |  |  |

RUCHOMY JEZDNY STATYW DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH LUB STOJAK NA STALE MOCOWANY DO PODŁOGI

| H |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zmotoryzowany i ręczny przesuw detektora w pionie i poziomie. - poziomy wzdłuż osi stołu ≥ 340 cm - pionowy ( góra – dół ) ≥ 150 cm | TAK/ NIE |  | TAK- 30 pkt. NIE- 0 pkt. |
| 2 | Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem równolegle do krawędzi bocznej stołu rtg, przy jego długiej osi do projekcji bocznych promieniem poziomym w całym zakresie jego długości | TAK/ NIE |  |  |
| 3 | Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem skośnie min ( + 45º / - 23º ) do krawędzi bocznej stołu rtg, przy jego długiej osi do projekcji bocznych promieniem poziomym w całym zakresie jego długości ( projekcje skośne bioder dla pacjentów leżących na stole rtg) | Tak/ Nie |  | TAK- 10 pkt. NIE- 0 pkt. |
| 4 | Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem do krótszej krawędzi bocznej stołu rtg, do projekcji promieniem poziomym pacjentów np. siedzących na blacie stołu rtg (ekspozycje klatek, kręgosłupów, kolan ) | Tak/ Nie |  | TAK- 10 pkt. NIE- 0 pkt. |
| 5 | Zmotoryzowane pochylenie detektora do pozycji poziomej, możliwość wykonania zdjęć wiązką pionową góra – dół lub ukośną w zakresie min – 15º / + 90 º. | Tak, podać |  |  |
| 6 | Możliwość wykonywania zdjęć wiązką - promieniem skośnym | Tak |  |  |
| 7 | Możliwość sterowania ruchami statywu za pomocą przycisków umieszczonych na statywie | Tak |  |  |
| 8 | Automatyczne podążanie lampy za zmianami położenia wysokości statywu (auto tracking). | Tak/Nie |  | TAK -20 pkt NIE -0 pkt |
| 9 | Automatyczne podążanie detektora za lampą przy promieniu prostopadłym i skośnym | Tak/Nie |  | TAK -20 pkt NIE -0 pkt |
| 10 | Możliwość ustawiania śledzenia detektora na podstawie górnej i dolnej krawędzi oraz środka | Tak/ Nie |  | TAK- 20 pkt. NIE- 0 pkt. |
| 11 | Kieszeń do przechowywania 2 kratek przeciwrozproszeniowych w momencie gdy nie są używane do ekspozycji | Tak/ Nie |  | TAK- 10 pkt. NIE- 0 pkt. |
| 12 | Najniższa wysokość promienia poziomego od podłogi liczona do środka detektora | ≤ 35 cm podać |  |  |
| 13 | Najwyższa wysokość promienia poziomego od podłogi liczona do środka detektora. | ≥ 172 cm podać |  |  |
| 14 | Automatyka AEC z możliwością wyboru 3 komór aktywnych spośród 5 komór zamontowanych w statywie ( AEC 5 komorowe )lub automatyka 3 komorowa z możliwościa obrócenia szuflady bucky | Tak/Nie |  | Tak- 30 pkt Nie- 0 pkt |
| 15 | Uchwyt do pozycjonowania pacjenta w trakcie wykonywania zdjęć klatki piersiowej | Tak |  |  |
| 16 | Współczynnik pochłaniania blatu stojaka | ≤ 0.90 mm Al. podać |  |  |

KONSOLA TECHNIKA

| I |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konsola generatora zintegrowana z konsolą obrazową technika i monitorem. ( Nie dopuszcza się rozwiązań np. retrofit czyli tkz.ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu ekspozycyjnego wpinanego pomiędzy konsolę aparatu i generatora z niezależnym włącznikiem ekspozycji. Aparat ma posiadać oryginalną dedykowaną stację technika i konsolę generatora ). | Tak |  |  |
| 2 | Dotykowy monitor LCD 19', min 1280x1024 | Tak/ Nie |  | TAK- 40 pkt. NIE- 0 pkt. |
| 3 | Pojemność dysku obrazowego | ≥ 4 000 obrazów podać |  |  |
| 4 | Normalny czas od zakończenia akwizycji obrazu do wyświetlenia na monitorach | ≤ 5 s podać |  |  |
| 5 | Regulacja jasności i kontrastu obrazów. Automatyczny dobór parametrów obrazu w zależności od wskazanego myszką obszaru /programu anatomicznego | Tak |  |  |
| 6 | Przeglądnie obrazów w trybie pełnoekranowym z możliwością regulacji jasności i kontrastu bez wpływu tych zmian na w/w parametry poza trybem pełnoekranowym | Tak |  |  |
| 7 | Możliwość przenoszenia obrazów pomiędzy pacjentami oraz pomiędzy badaniami tego samego pacjenta z przetwarzaniem obrazu pod kątem badania docelowego | Tak/Nie |  | TAK- 20 pkt. NIE- 0 pkt. |
| 8 | Możliwość pomiarów długości, kątów wraz z kalibracją | Tak/ Nie |  | TAK- 20 pkt. NIE- 0 pkt. |
| 9 | Możliwość umieszczania oznaczenia projekcji L/R | Tak/Nie |  |  |
| 10 | Możliwość obracania i powiększania obrazu. | Tak |  |  |
| 11 | Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą protokołów: Worklist Manager (WLM), Storage, MPPS, -DICOM Storage commitment, -automatyczne i manualne wysyłanie badań na zdefeniniowane serwery PACS, -możliwość samodzielnej zmiany przez Zamawiającego konfiguracji sieciowej i listy serwerów PACS | Tak, podać protokoły |  |  |
| 12 | Skonfigurowanie dostarczanego aparatu RTG do współpracy z posiadanym przez zamawiającego system PACS/RIS. Poprzez integrację Zamawiający rozumie między innymi przechowywaniezdjęć wykonywanych oferowany aparat na urządzeniu PACS, odczyt zdjęć w systemie Pacs na stacji opisowej , rejestrację pacjentów wraz z wystawieniem worklist dla oferowanego aparatu RIS. Zamawiający użytkuje system PACS/Ris firmy Medinet. Wszelkie koszty związane z procem podłączenia aparatu do działającego u odbiorcy systemu RIS/PACS ponosi oferent. Obejmuje to koszt niezbdnych licencji na oprogramowanie, koszt ewentualnych prac adaptacyjnych i wdrożeniowych. | TAK |  |  |

| 13 | Interfejs użytkownika w języku polskim lub piktogramy (ikony) | Tak podać i opisać |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością tworzenia raportów | Tak |  |  |
| 15 | Nagrywarka CD i/lub DVD umożliwiająca nagranie płyty z obrazami pacjenta w standardzie DICOM | Tak podać i opisać |  |  |
| 16 | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu RTG. | Tak podać i opisać |  |  |
| 17 | UPS o czasie podtrzymania min.5 min dla zasilania konsoli technika aparatu RTG | Tak |  |  |

INNE

| J |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat po wyłączeniu dłuższym niż 3h po ponownym uruchomieniu gotowy do pracy w czasie ≤ 10 min | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Interkom dwukierunkowy do komunikacji z pacjentem (sterownia-pracownia) | Tak |  |  |  |  |  |  |
| K | POZOSTAŁE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia został wprowadzony do obrotu i używania na terenie Polski - zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (Dz. U. Nr 107, poz. 679). | Tak, oświadczenie wykonawcy |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Deklaracje zgodności na oferowany zestaw rtg, certyfikat CE | Tak, oświadczenie wykonawcy |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Aktualizacja oprogramowania zainstalowanego w dostarczonych urządzeniach w okresie trwania gwarancji. | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Gwarancja min. 12 miesięcy .W okresie gwarancji min. 2 bezpłatne przeglądy wykonywane przed upływem gwarancji.W tym jeden przegląd po 10 miesięcach korzystania. Czas usunięcia usterki : 3dni roboczych bez sprowadzania części, 5 dni roboczych przy konieczności sprowadzenia części, gwarancja zapewnia dostęp do części zamiennych przez okres, co najmniej 10 lat od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten wynosi 5 lat. | TAK/podać Oświadczenie wykonawcy |  |  |  |  | Powyżej 12 miesięcy- 20 pkt. 12 miesięcy- 10 pkt. Poniżej 12 miesięcy – 0 pkt. |  |

„1.Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował urządzenie, o parametrach co najmniej takich, jakie są przedstawione w kolumnie 2 i 3 tj. „Opis parametrów technicznych“ oraz  „Wymagane minimalne wartości parametrów technicznych”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

2.W przypadku parametru ocenianego – gdy odpowiedź może brzmieć TAK albo NIE, Wykonawca winien udzielić odpowiedzi TAK albo NIE. W przypadku zapisu „Podać” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane wartości. Za szczególne walory techniczne wymagane w postępowaniu Wykonawca otrzyma punkty.

....................................................

podpis Wykonawcy