Specyfikacja oferowanej stacji lekarskiej trzymonitorowej 2MP do badań radiologicznych z oprogramowaniem

| L.p. | Opis parametru | Wartość wymagana | Spełnia / nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa typu Tower | TAK |  |
| 2 | Procesor min. 4-rdzeniowy 8-wątkowy, min 3.20GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 9500 punktów z wbudowanym kontrolerem pamięci DDR3 1600MHz z kontrolą parzystości ECC. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ | TAK |  |
| 3 | Pamięć RAM 2 x 4GB 1600 MHz ECC możliwość rozbudowy do min 32GB, minimum dwa sloty wolne na dalszą rozbudowę | TAK |  |
| 5 | Porty: Z przodu obudowy: min. 2xUSB 3.0, 1xUSB 2.0, 1xPower USB 2.0, 1x wejście mikrofonowy, 1x wyjście słuchawkowe. Z tyłu obudowy: min. 2xUSB 3.0, 4xUSB 2.0, 1xDVI-I singiel link, 2xDisplayPort 1.2 (do użytku przez zintegrowany z procesorem układ graficzny), 1x wejście audio, 1x wyjście audio, 1x wejście mikrofonowe, 2x PS2 (klawiatura i mysz) Wewnętrzne na płycie głównej: 1xUSB 3.0, 3xUSB 2.0 |  |  |
| 6 | Dysk twardy min. 2x1TB SATA III 7200 obr./min., Konfiguracja dysków - RAID 1 5 portów SATA 6Gb/s | TAK |  |
| 7 | Czytnik kart pamięci 14-in-1 wbudowany w zatokę 5,25 cala | TAK |  |
| 8 | Zintegrowana z płytą główną karta sieciowa 1Gb | TAK |  |
| 9 | Nagrywarka DVD +/- RW DL Slim ODD | TAK |  |
| 10 | System operacyjny min. Windows 7 Professional 64bit PL lub wyżej nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu | TAK |  |
| 11 | Zasilacz 400W z minimum 90% sprawnością. | TAK |  |
| 12 | Wymagania dodatkowe Klawiatura USB w układzie polski programisty – produkcji producenta komputera Mysz optyczna USB z min. dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) – produkcji producenta komputera | TAK |  |
| 13 | Dedykowana przez producenta monitorów medycznych karta graficzna z min. trzema wyjściami sygnału: 1x DVI-D, 2xDisplayPort; sygnał 10-bit, pamięć 1GB | TAK |  |
| 14 | 2 x Medyczny LCD monitor monochromatyczny min. 21” o rozdzielczości 1600x1200 i jasności min. 1200 cd/m2, kontrast 1400:1, kalibracja sprzętowa DICOM. Licznik rzeczywistego czasu pracy monitora w OSD. LUT 13-bitowy, Matryca 10-bitowa, trzy predefiniowane tryby pracy z pełną kalibracją sprzętową do standardu DICOM part 14, certyfikat Medical Device Class I, Monitory parowane z funkcją ustawienia w pionie. | TAK |  |
| 15 | 4 tryby pracy: standard DICOM, tryb kalibracji oddzielny dla złącza DVI i DP, tryb hybrydowy dla obrazów DICOM i innych wyświetlanych jednocześnie. |  |  |
| 16 | Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14 dla każdego trybu pracy. | TAK |  |
| 17 | Wbudowany kalibrator nie ograniczający pola widzenia na monitorze. | TAK |  |
| 18 | Funkcjonalność pozwalająca na samodzielne kalibrowanie monitora oraz sprawdzenie odcieni szarości bez systemu operacyjnego. Uruchamiana z menu monitora . | TAK |  |
| 19 | Wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora i jego podświetlenia. | TAK |  |
| 20 | Wymagane złącza1x DVI-D, 1x DisplayPort, 1x USB upstream, 2 x USB downstream | TAK |  |
| 21 | Czujnik mierzący jasność otoczenia | TAK |  |
| 22 | Wymagany układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD z podświetleniem LED | TAK |  |
| 23 | Komplet kabli zasilających i połączeniowych | TAK |  |
| 24 | Automatyczne wyłączanie/włączanie monitora zsynchronizowane z wygaszaczem ekranu – po zainstalowaniu dołączonej do monitora aplikacji | TAK |  |
| 25 | Monitor LCD - minimalne parametry: 19” , licznik rzeczywistego czasu pracy, rozdzielczość 1280x1024, wielkość piksela 0,294 mm, jasność 250cd/m2, kontrast 1000:1, | TAK |  |
| 26 | Urządzenie ochrony zasilania z wbudowaną ochroną przeciwprzepięciową zgodną z normą IEC 61643-1 oraz spełniający normy IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, Raport CB, znak CE1 w płaskiej obudowie z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, wraz z oprogramowaniem umożliwiającym automatyczne wyłączenie systemu (uwzględniające zamknięcie badania) w przypadku braku zasilania | TAK |  |
| 27 | Urządzenie musi posiadać minimum 4gniazda FR z podtrzymaniem bateryjnym (odpowiednio 6 i 11 minut dla obciążenia 70% i 50%) i 4 gniazda FR z zabezpieczeniem przeciwudarowym (spełniający normę IEC 61643-1) | TAK |  |
| 28 | Funkcja odłączania urządzeń peryferyjnych w czasie czuwania. Możliwość montażu naściennego lub w szafie montażowej przy zastosowaniu dodatkowego zestawu montażowego. | TAK |  |
| 29 | Gwarancja: komputer – 36 miesięcy monitory diagnostyczne – 60 miesięcy | TAK |  |
| 30 | Dodatkowe wymagania Wymagane jest aby dostarczone urządzenia (podać producenta i model) były fabrycznie nowe, sprowadzone i serwisowane przez oficjalny kanał dystrybucyjny. Dołączyć stosowny dokument producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie RP informujący, że sprzęt pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego, zapewniającego w szczególności realizację świadczeń gwarancyjnych (dotyczy monitorów diagnostycznych). | TAK |  |
| OPROGRAMOWANIE STACJI DAGNOSTYCZNEJ |  |  |  |
| 1 | Możliwość importowania obrazów z płyty DICOM i z systemu PACS | TAK |  |
| 2 | Interface użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) | TAK |  |
| 3 | Możliwość zmiany jasności i kontrastu obrazu w czasie rzeczywistym (DICOM Window/Level) | TAK |  |
| 4 | Możliwość umieszczania na obrazie adnotacji tekstowych i graficznych w standardzie DICOM | TAK |  |
| 5 | Możliwość wyświetlenia jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań | TAK |  |
| 6 | Możliwość oznaczania istotnych obrazów w badaniu (DICOM Key Image) | TAK |  |
| 7 | Funkcje pomiarowe i statystyczne (pomiary kątów, odległości, gęstości, powierzchni) | TAK |  |
| 8 | Funkcja wyświetlenia/kasowania adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | TAK |  |
| 9 | Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | TAK |  |
| 10 | Funkcje filtrowania (wyostrzanie krawędzi, interpolacja) | TAK |  |
| 11 | Funkcja obrotu, odbicia lustrzanego, negatywu | TAK |  |
| 12 | Możliwość podziału ekranu w dowolnej konfiguracji w celu wyświetlania wielu obrazów | TAK |  |
| 13 | Funkcja bezstopniowego powiększenia oraz powiększenia wycinka obrazu, powiększenie 1:1 | TAK |  |
| 14 | Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika: - zapisywanie zmian geometrii obrazu (np. obrotu) - zapisywanie powiększenia obrazu - zapisywanie adnotacji wprowadzonych przez użytkownika (np. pomiary, kąty, strzałki) | TAK |  |
| 15 | Możliwość export obrazów (JPEG) oraz obsługi wydruków papierowych wysokiej jakości | TAK |  |
| 16 | Obsługa monitorów o wysokiej rozdzielczości – minimum 2MP | TAK |  |
| 17 | Oprogramowanie zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie IIa lub IIb | TAK |  |

| OPIS WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW SYSTEM POŚREDNIEJ RADIOGRAFII CYFROWEJ (CR) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Automatyczny jednoslotowy skaner płyt obrazowych – 1 sztuka |  |  |  |
| Opis |  | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |
|  | Nazwa, typ urządzenia | Podać |  |
|  | Skaner | TAK |  |
|  | Odczyt i przesyłanie obrazów w min. 12 bitach | TAK |  |
|  | Rozdzielczość skanowania (tryb normalny) wszystkich obsługiwanych formatów płyt min.10 pikseli/mm | TAK |  |
|  | Możliwość używania trybu szybkiego skanowania z rozdzielczością min. 5 pikseli/mm z przepustowością opisaną w punkcie nr 8. | TAK |  |
|  | Przepustowość dla kaset 35 x 43cm: - przy rozdzielczości min. 10 pikseli/mm min. 35 kaset /godz. - przy rozdzielczości min. 5 pikseli/mm min. 45 kaset /godz. | TAK |  |
|  | Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi do badań ogólnodiagnostycznych z rozdzielczością min. 10 pikseli/mm: 18x24 cm lub 20x25cm, 24x30 cm, 35x35 cm, 35x43 cm, 15x30 cm | Podać wszystkie rodzaje i formaty |  |
|  | Panel kontrolny z wyświetlaczem funkcji | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kasowania płyty z poziomu technika ( dotyczy kasowania niezależnego od cyklu odczytu ) | TAK |  |
|  | Możliwość awaryjnego wyjęcia kasety z płytą obrazową przez technika bez konieczności ingerencji serwisu | TAK |  |
|  | Zewnętrzny UPS, obsługujący także konsolę technika, zabezpieczający zakończenie badania i zamknięcie systemu bez utraty danych – 1 szt | TAK |  |
|  | Zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz deklaracja zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych. | Załączyć do oferty |  |
| Kasety i płyty obrazowe – 5szt. |  |  |  |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3. | Gwarantowana trwałość płyty obrazowej – minimum 48 miesięcy z limitem ilości cykli odczytu i kasowania min. 80 000 | TAK |  |
| 4. | Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płytą obrazową formatu 35x43cm, skanowanie z rozdzielczością min. 10 pikseli/mm – 3szt. | TAK |  |
| 5. | Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płytą obrazową formatu 24x30 cm, skanowanie z rozdzielczością min. 10 pikseli/mm – 2 szt. | TAK |  |
| 6. | Kasety nie zintegrowane z płytą obrazową – możliwość niezależnej wymiany płyt obrazowych i kaset | TAK |  |
| 7. | Zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz deklaracja zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych. | Załączyć do oferty |  |
| Konsola technika – 1 sztuka |  |  |  |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
| 3. | Łączenie danych pacjenta i rodzaju badania z płytą obrazową przed i po badaniu | TAK |  |
| 4. | Import danych pacjenta z systemu RIS poprzez DICOM Worklist | TAK |  |
| 5. | Możliwość wpisywania wszystkich danych bezpośrednio na stanowisku za pomocą klawiatury i ekranu dotykowego | TAK |  |
| 6. | Możliwość wprowadzania danych przy pomocy czytnika kodów kreskowych | TAK |  |
| 7. | Wyszukiwanie badań na podstawie zadanych kryteriów, min: imię i nazwisko pacjenta, rodzaj badania, data wykonania badania | TAK |  |
| 8. | Przesyłanie obrazów w formacie DICOM do stacji lekarskiej, sieci PACS, do suchego drukowania | TAK |  |
| 9. | Ze względu na wyświetlanie obrazów medycznych na monitorach stacji lekarskiej z głębią/skalą szarości 10-bitową wymagane jest, aby oferent zapewnił rozwiązania techniczne, które pozwolą na przesłanie ocenianych obrazów medycznych bez utraty ich jakości diagnostycznej. | TAK |  |
| 10. | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu | TAK |  |
| 11. | Monitor LCD min. 19" | TAK |  |
| 12. | Komputer stacji technika o parametrach dedykowanych przez producenta | TAK |  |
| 13. | Możliwość wydruku zdjęcia bezpośrednio ze stacji technika | TAK |  |
| 14. | Możliwość wydruku obrazów jednego pacjenta w różnych konfiguracjach z możliwością wydruku powiększeń i pomniejszeń. | TAK |  |
| 15. | Oprogramowanie stacji technika w języku polskim z pomocą kontekstową | TAK |  |
| 16. | Oprogramowanie do obróbki obrazu – min.: zmiana zaczernienia i kontrastu, rotacja obrazu, powiększanie, stosowanie filtrów obrazowych w stacji technika. | TAK |  |
| 17. | Oprogramowanie do nanoszenia komentarzy. Wprowadzanie pola tekstowego w dowolnym miejscu zdjęcia. | TAK |  |
| 18. | ZESTAW DO KONTROLI JAKOŚCI fantom ze stożkiem do kontroli osiowości, uchwyt do fantomu do statywu do zdjęć płucnych, aluminiowy filtr absorpcyjny – równoważnik ciała pacjenta, dodatkowy filtr miedziany do testów przy i powyżej 100 kV, zestaw płyt PMMA do testów AEC, zestaw filtrów do testów AEC (ścianka do zdjęć płucnych), maska ołowiana do testowania komór systemu AEC (35x43cm), nowoczesny, miniaturowy i w pełni automatyczny dozymetr, oprogramowanie do oceny i archiwizacji testów wraz z serwerem i komunikacją DICOM, instrukcja obsługi z dokładnym opisem wykonania każdego testu oraz formularze do zapisywania ich wyników, szkolenie z zakresu obsługi | TAK |  |
| 19. | Zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz deklaracja zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych. | Załączyć do oferty |  |
| 20. | 3 lata gwarancji | TAK |  |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Dostawa oraz usługa wdrożenia oprogramowania klasy RIS/PACS

|  | OPIS WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW SYSTEM ARCHIWIZACJI I DYSTRYBUCJI OBRAZÓW (PACS) ORAZ SYSTEM INFORMACYJNY ZAKŁADU RADIOLOGII (RIS) |  | Parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość licencji RIS – min.3 licencji | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Ilość urządzeń generujących wyniki DICOM –min. 2 urządzenia | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Dystrybucja obrazów – min. 3 użytkowników/stacji roboczych | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Wszystkie oferowane moduły RIS/PACS/Dystrybucja obrazów muszą pochodzić od tego samego producenta | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Oferowane oprogramowanie powinno posiadać bezterminową licencję użytkowania | TAK |  |  |  |  |
|  |  | System musi działać w oparciu o motor baz danych SQL bez ograniczeń wielkościowych i sieciowy systemu operacyjnego serwera, brak ograniczeń ilościowych użytkowników lub podłączonych stacji roboczych do bazy danych, baza musi wykorzystować wszystkie rdzenie fizyczne i logiczne w procesorze serwera | TAK |  |  |  |  |
|  |  | System pracuje poprawnie w środowisku graficznym MS Windows na stanowiskach użytkowników | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Interfejs użytkownika i pomoc kontekstowa w języku polskim dla wszystkich modułów | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa polskich znaków diakrytycznych Zamawiający wymaga, aby system wyświetlał polskie znaki diakrytyczne ograniczając w ten sposób możliwość popełnienia pomyłki w identyfikacji danych pacjenta. | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa protokołów DICOM C-Move, C-Find, C-Store SCU i SCP oraz DICOM Storage Commitment | TAK |  |  |  |  |
|  |  | System jest wykonany w architekturze klient-serwer, dane są przechowywane w modelu relacyjnym baz danych | TAK |  |  |  |  |
|  |  | System musi być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych) | TAK |  |  |  |  |
|  |  | System musi tworzyć i utrzymywać log systemu, rejestrujący wszystkich użytkowników systemu i wykonane przez nich najważniejsze czynności z możliwością analizy historii zmienianych wartości danych. | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczne uruchomienie serwera PACS do pełnej funkcjonalności po restarcie bez udziału administratora np. po awarii zasilania | TAK |  |  |  |  |
|  |  | System musi być w pełni zgodny ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi | TAK |  |  |  |  |
|  |  | System musi generować kopie bezpieczeństwa: automatycznie wg zadanego harmonogramu i na żądanie operatora | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Podczas wykonywania kopii bezpieczeństwa system musi być w pełni dostępny dla użytkowników końcowych | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość prowadzenia zdalnego serwisu poprzez łącze internetowe. | TAK |  |  |  |  |
|  |  | System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardach DICOM w zakresie odbierania wyników obrazowych | TAK |  |  |  |  |
|  |  | System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardach HL7 w zakresie wysyłania zleceń i odbierania wyników | TAK |  |  |  |  |
|  |  | W systemie zaimplementowana jest obsługa skrótów klawiaturowych (kombinacje klawiszy hot-keys) dla najczęściej używanych funkcji | TAK |  |  |  |  |
|  |  | System jest zgodny z normą CE 93/42/EEC i spełnia wymagania wyrobu medycznego w klasie IIa lub IIb | TAK |  |  |  |  |
| System archiwizacji obrazów |  |  |  |  |  |  | System archiwizacji obrazów |
|  |  | Ilośc urządzeń , które należy podłączyć do systemu archiwizacji poprzez DICOM – 2 sztuki | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Przyjmowanie obrazów z urządzeń diagnostycznych i ich zapis w standardzie DICOM 3.0 na serwer PACS pełniacy funkcję archiwum oraz udostępnianie i przesyłanie obrazów medycznych w standardzie DICOM 3.0 na stacje diagnostyczne i przeglądowe | TAK |  |  |  |  |
|  |  | System archiwizacji powinien zapewnić utrwalenie danych na okres wymagany przepisami prawa | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Archiwizacja badań na trwałych nośnikach zewnętrznych | TAK |  |  |  |  |
|  |  | System zapewnia bezstratność informacji pobieranej z urządzeń akwizycyjnych | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość wyszukiwania badań zgromadzonych w archiwum wg min. 3 kryteriów: nazwisko i imię pacjenta, pesel pacjenta, data badania wraz z możliwością otwarcia badania w przeglądarce DICOM | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczne archiwizowane badań przychodzących z urządzeń diagnostycznych | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczna zmiana statusu na „wykonane” w RIS, gdy na PACS zostanie zarchiwizowane badanie | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Współpraca z urządzeniami typu „duplikator” do automatycznego nagrywania badań na płytach CD/DVD | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość nagrywania, za pomocą automatycznego „duplikatora”, płyt CD/DVD dla pacjentów z wybranym zestawem badań obrazowych (obrazy w standardzie DICOM z użyciem bezstratnej kompresji JPEG wraz z opisami) i przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Dane do nadruku etykiet na CD oraz DVD nagrywanych dla pacjenta przez robot automatyczny: - imię i nazwisko pacjenta, - PESEL pacjenta, - rodzaj badania, - data badania, - nazwa instytucji, - logo instytucji (możliwość dołączenia innych elementów graficznych), | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Przeglądarka DICOM nagrywana na CD/DVD dla pacjentów jest w polskiej wersji językowej. | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Przeglądarka DICOM nagrywana na CD/DVD dla pacjentów jest kompatybilna z MS Windows7 lub nowszym | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Przeglądarka obrazów DICOM dla systemu dystrybucji obrazów na placówki oraz wypalana na płycie z badaniem dla pacjentów posiada minimum następujące funkcje: - możliwość wyświetlania kilku zdjęć na ekranie - płynne powiększanie obrazu - zmiana kontrastu i jasności obrazu - płynne przesuwanie obrazu - możliwość szybkiego powrotu do stanu obrazu sprzed modyfikacji - obrót obrazu o kąt 90, 180, 270, stopni - odbicie lustrzane pionowe i poziome - wyświetlanie obrazu w projekcji negatyw/pozytyw | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Zabezpieczenie systemu poprzez ograniczanie dostępu do poszczególnych zasobów. Aplikacje i procesy pracujące w systemie powinny mieć dostęp tylko do niezbędnych im zasobów | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość zdalnego serwisowania i monitorowania pracy serwera, stanu bazy danych, wykonywania backupów, działania procesów na serwerze | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Udostępnianie obrazów w jakości diagnostycznej i referencyjnej | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość obejrzenia na ekranie użytkownika opisu wykonanego i zatwierdzonego w systemie RIS. | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Podstawowa obróbka (zaczernienie, kontrast, obroty, powiększenia) każdego obrazu na ekranie użytkownika | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Użytkownik ma dostęp z każdego poziomu aplikacji systemu dystrybucji obrazów do systemu pomocy w języku polskim | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Ograniczenie dostępu do danych, wyłącznie osoby uprawnione | TAK |  |  |  |  |
| System RIS |  |  |  |  |  |  | System RIS |
|  |  | Dostępne wzorce opisów wraz z możliwością zarządzania nimi przez użytkownika (lekarza opisującego) w tym dodawanie, edycja i modyfikacja wzorca | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Tworzenie przez użytkownika (lekarza opisującego) grup opisów. | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość zapisu obrazu na lokalnym komputerze PC | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Dostęp do wykazu pacjentów z możliwością przeglądu danych archiwalnych (dane osobowe, dane dotyczące poszczególnych badań) wraz z możliwością ich wydruku | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość umieszczenia logo pracowni na wydruku wyników badań dla pacjenta | TAK |  |  |  |  |
|  |  | DICOM Modality Worklist - system generuje listy robocze dla poszczególnych urządzeń diagnostycznych. | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Język interfejsu użytkownika - język polski | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość importu badań w formacie DICOM z powszechnych zewnętrznych nośników danych typu płyta CD, DVD, pendrive | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja na oprogramowanie RIS/PACS minimum 48 miesięcy. W skład gwarancji wchodzi: usuwanie błędów oprogramowania, dostarczanie aktualizacji (upgrade), dostosowanie do zmian w przepisach prawa, minimum 2 godziny konsultacji telefonicznej na miesiąc w ramach wsparcia technicznego IT. | TAK |  |  |  |  |

- Sprzęt komputerowy do obsługi systemu RIS/PACS

| Serwer RIS/PACS – szt. 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moduł |  | Parametry minimalne | Parametry TAK/NIE | Parametry oferowane (podać dokładny model/nazwę oprogramowania oraz producenta) |
| Producent i model |  |  | TAK |  |
| System operacyjny |  | Sieciowy system operacyjny z polskim interfejsem użytkownika obsługujący min. 32 GB pamięci RAM, z możliwością dostępu dla min. 5 użytkowników | TAK |  |
| Baza danych |  | Relacyjna baza danych SQL z możliwością dostępu dla min. 5 użytkowników obsługująca wszystkie rdzenie procesora | TAK |  |
| Płyta główna |  | Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera jednoprocesorowa, możliwość zamontowania procesorów typu Xeon E3-1200, z obsługą min. 32 GB RAM 1333MHz, 4 gniazda DIMM, możliwość zamontowania 4 HDD 3,5 cala lub 6 HDD 2,5 cala | TAK |  |
| Procesor |  | 1 procesor dedykowany do zastosowań serwerowych, min. 3GHz, 8MB Cache, min. 4 rdzenie lub inny uzyskujący w testach nie gorsze wyniki niż określony | TAK |  |
| Pamięć RAM |  | min. 32 GB DDR3, 1333MHz | TAK |  |
| LAN |  | 2 x karta sieciowa 1Gb Ethernet | TAK |  |
| Kontroler dysków |  | Kontroler dysków RAID SATA lub SAS pozwalający na konfigurację RAID-5 | TAK |  |
| Macierz dysków |  | Dyski twarde: RAID-5 min. 4 x 2 TB SATA lub NearLineSAS | TAK |  |
| Napęd backup |  | Urządzenie do wykonywania backupu o pojemności 320/640 GB (bez kompresji/po kompresji) | TAK |  |
| Obudowa |  | Obudowa Tower | TAK |  |
| Gniazda PCI |  | 4 gniazda PCIe G2 | TAK |  |
| Diagnostyka |  | Dedykowane przez producenta oprogramowanie do zarządzania serwerem | TAK |  |
| Zasilanie |  | Zasilanie o mocy zasilacza min. 350 | TAK |  |
| Monitor |  | LCD 19” | TAK |  |
| Dodatki |  | Komplet nośników do systemu operacyjnego, sterowników do urządzeń i oprogramowania | TAK |  |
| Certyfikat i spełniane normy |  | Zgodności z normą CE, ISO-9001 | TAK |  |
| Zgodność z normami |  | Zgodność z normą CE, certyfikat ISO-9001 | TAK |  |
| Gwarancja |  | 3 lata gwarancji z naprawą u klienta najpóźniej w następnym dniu roboczym. | TAK |  |
| Komputer sterujący duplikatorem szt.1 |  |  |  |  |
| Moduł | Parametry minimalne |  | Parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| Producent i model |  |  | TAK |  |
| Procesor | Intel Core i5 3,2 GHz, Cache 6MB |  | TAK |  |
| Pamięć | 8,0GB 1333MHz DDR3 |  | TAK |  |
| Dysk twardy | 2 x 1TB 3,5” Serial ATA (7,200rpm) |  | TAK |  |
| Napędy optyczne | 16X DVD +/-RW z oprogramowaniem |  | TAK |  |
| Monitor | 19” LCD |  | TAK |  |
| Klawiatura | USB |  | TAK |  |
| Mysz | USB Optical |  | TAK |  |
| System operacyjny | Windows® 7 Professional |  | TAK |  |
| Certyfikat i spełniane normy | zgodności z normą CE, ISO-9001 |  | TAK |  |
| Gwarancja | 3 lata gwarancji |  | TAK |  |
| Automatyczny duplikator do nagrywania płyt z nadrukiem dla pacjenta – szt. 1 |  |  |  |  |
| Moduł | Parametry minimalne |  | Parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| Producent Duplikatora, model |  |  | TAK |  |
| Pojemność zasobników wejściowych | Minimum 100 płyt |  | TAK |  |
| Wydajność | Minimum 28 CD i 16 DVD na godzinę |  | TAK |  |
| Obciążenie miesięczne | Minimum 2000 płyt |  | TAK |  |
| Ilość wbudowanych napędów | 2DVD |  | TAK |  |
| Metoda wydruku | Wydruk termotransferowy CMY |  | TAK |  |
| Interfejs | USB 2.0 |  | TAK |  |
| Funkcjonalność | Serializacja płyt, możliwośc tworzenia minimum 2 projektów jednocześnie |  | TAK |  |
| Materiały ekspolatacyjne | Zestaw min. 1000 szt. płyt CD z kopertami |  | TAK |  |
| Gwarancja | 12 miesięcy gwarancji |  | TAK |  |
| UPS do serwera szt.1 |  |  |  |  |
| Moduł | Parametry minimalne |  | Parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| Producent i model |  |  | TAK |  |
| Moc znamionowa (VA/W) | 3000/2700 |  | TAK |  |
| Ilość wyjść IEC | 8 gniazd |  | TAK |  |
| Zakres napięć wejściowych | 160/294V |  | TAK |  |
| Zimny start | Tak |  | TAK |  |
| Wymiana baterii "na gorąco" | Tak |  | TAK |  |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 1000W | 15 minut |  | TAK |  |
| Gwarancja | 3 lata na elektronikę i 2 lata na baterie |  | TAK |  |